Памятка по измерению радиационного гамма-фона

Общие сведения:

Необходимо правильно представлять два важных понятия:

1. радиационный фон территории – это исторически сложившаяся  на конкретной территории совокупность всех видов ионизирующего излучения, образовавшихся от природных и искусственных источников;

2. радиационный гамма-фон – уровень воздействия на человека только гамма – излучения от природных и искусственных источников на конкретной территории.

Таким образом, из приведенных понятий следует, что под «радиационным фоном территории» понимают все виды ионизирующего излучения (радиации), которые действуют на человека. В случае применения понятия «радиационный гамма-фон» – имеют ввиду только гамма- излучение.

Приборы, единицы измерения радиационного гамма-фона.

Для измерения радиационного гамма-фона на конкретной территории применяют  приборы – дозиметры.

Современные дозиметрические приборы измеряют мощность амбиентного эквивалента дозы. Единицы измерения Зиверт за час (сокращенно Зв/ч) или производные микроЗиверт за час (мкЗв/ч в миллион раз меньше Зиверта);  миллиЗиверт за час (мЗв/ч  в 1000 раз меньше Зиверта).  Измеряемая величина, мощность амбиентного эквивалента дозы, позволяет без сложных математических расчетов оценить воздействие гамма-излучения на тело человека.

В устаревших приборах измеряют гамма-фон в единицах «Рентген за час»  (сокращенно Р/ч) или производные микроРентген за час (мкР/ч); миллиРентген за час (мкР/ч). Измеряемая величина - мощность дозы гамма- излучения в настоящее время устарела, так как описывает действие гамма- излучения в воздухе, а не на человека.

Для гамма излучения соотношение между единицами Рентген и Зиверт примерно 100 : 1, то есть 100 Рентген = 1 Зиверт;  100 мР/ч = 1мЗв/ч;  50 мкР/ч=0,5 мкЗв/ч или µЗв/ч.

Естественные (природные) значения гамма-фона на большей территории нашей планеты  находится в пределах  0,08 – 0,20 мкЗв/час  или 8 - 20 мкР/час. На Земле существуют территории с повышенным 2  и более раз гамма -фоном.

Для чего нужно измерять гамма-фон?

Особое место в настоящее время занимает проблема радиационной безопасности, которая определяет перспективы развития атомной энергетики и радиационных технологий. Население неоднозначно воспринимает проблемы радиационной опасности и радиационных рисков. Эти понятия не сопоставимы. Оценка рисков различной природы, включая риск, обусловленный ионизирующим излучением, является важным аспектом создания оптимальных условий жизнедеятельности.

Для большинства населенных пунктов России среднее значение естественного (природного)  гамма-фона на открытой местности на высоте 1 метр от поверхности земли составляет 5 - 20 мкР/ч или 0,05 -0,2 мкЗв/ч. В помещении несколько больше. На Земле существуют территории с повышенным в 2  и более раз гамма –фоном. Это обусловлено структурой и химическим составом  Земной коры.

Если территория проживания людей  подверглась радиоактивному загрязнению в результате радиационной аварии или  иных техногенных происшествий, то значение гамма -фона будет выше естественного уровня, характерного для данной территории. Таким образом, измерять гамма-фон необходимо с целью выявления его повышения, разработки и проведения мероприятий, направленных на обеспечение радиационная безопасность населения. Такие мероприятия проводят специалисты службы радиационной безопасности МЧС и ГО РФ или центров гигиены и эпидемиологии.

Последовательность действий при измерении гамма-фона

1. Перед измерением гамма-фона необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации  дозиметра.

2. Произведите внешний осмотр дозиметра. Установить выключатель питания в положение "выключено", открыть крышку отсека питания и установить элемент питания или несколько. Закрыть крышку отсека питания.

3. Включить дозиметр, если требуется, выберите режим работы прибора для измерения гамма-фона. В некоторых дозиметрах предусмотрен контроль исправности электронной пересчетной схемы и таймера дозиметра, для чего необходимо провести тестирование прибора в соответствии с описанием в инструкции.

4. При правильной работе дозиметр начнет проводить измерение. Измерения могут сопровождаться звуковыми сигналами.

5. Через определенное время на табло прибора покажется значения гамма-фона. При естественном, неизмененном фоне гамма-излучения показания прибора могут находиться в пределах от 0,10 до 0,25 мкЗв/ч (10-25 мкР/ч) в зависимости от модели прибора, погрешности и места измерения (улица или внутри помещения).

6. Измерение гамма-фона проводится на высоте 1 метр от поверхности земли или пола

6. В случае радиоактивного загрязнения показания прибора будут в несколько раз больше.

7. Могут быть случаи, когда дозиметр показывает необычно большие значения гамма-фона, превышающие естественные уровни в несколько раз. В таких случаях необходимо :

- отойти в сторону на 10-20  шагов и убедиться, что показание прибора приходят в норму.

-  убедиться, что дозиметр исправен (большинство приборов такого рода имеют специальный режим самодиагностики).

- нормальную работоспособность электрической схемы дозиметра могут частично или полностью нарушать замыкания, вода, протечки батареек, сильные внешние электромагнитные поля, удар.

- при возможности продублировать измерения с помощью другого дозиметра, желательно другого типа.

8. Если же вы уверены, что обнаружили источник или участок радиоактивного загрязнения, ни в коем случае не следует пытаться самостоятельно избавиться от него (выбросить, закопать или спрятать).

Помните!  В различных областях нашей страны имеются территории, которые подверглись радиоактивному загрязнению в результате  радиационной аварии или каких – либо действий людей (вывоз промышленного мусора или радиоактивных веществ в неустановленные места).