фГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №5»

Подольский филиал

РАССМОТРЕНО

на заседании ЦМК профессиональных модулей

Протокол№__от «___»________20__г.

Председатель ЦМК______И.О. Иноземцева

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

по теме теоретического занятия

МДК 04.02. Безопасная среда для пациентов и персонала

«СТЕРИЛИЗАЦИЯ. УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИИ ЦСО»

ПМ.04. «Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными»

Специальность 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка)

Составила: преподаватель ПМ.04

Кислицына Юлия Владимировна

Подольск

2016

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические рекомендации для внеаудиторной самостоятельной подготовки студентов по МДК 04.02 «Безопасная среда для пациентов и персонала» предназначено для обучающихся по специальности 34.02.01 Сестринское дело.

Пособие составлено с целью:

- получения новой информации, ее самостоятельная переработка и выделение основных элементов;

- обучение самоконтролю;

- развития познавательных способностей и активности обучающихся;

-формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.

В процессе изучения темы у студентов формируются следующие компетенции:

ОК1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать из эффективность и качество.

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного  развития.

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать и осуществлять повышение своей квалификации.

ПК 2.1 Обеспечивать инфекционную безопасность

ПК 2.2 Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала

ПК 2.5 Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем месте

Критериями оценки результатов изучения МДК 04.02 «Безопасная среда для пациента и персонала» являются:

- уровень освоения учебного материала;

- умение использовать теоретические знания;

- обоснованность и четкость изложения ответа;

- оформление материала в соответствии с требованиями.

Уважаемые студенты!

Вам предстоит самостоятельно проработать учебный материал, направленный на повторение и закрепление теоретических занятий по ПМ.04 и смежных дисциплин: гигиены, биологии, фармакологии и др.

По каждой теме в соответствии с программой разработаны и указаны:

- цели обучения;

- предполагаемый уровень требований знаний и умений;

- задания для самоподготовки и способы их выполнения;

- учебная и дополнительная литература для выполнения заданий;

- критерии оценок.

Настоящая разработка позволит успешно закрепить знания, более полно оценить объем дисциплины и уровень собственных знаний и умений. Для активизации познавательной деятельности и развития самостоятельности мышления в пособии даны задания обязательные к выполнению и задания дополнительные (обозначены*).

Для выполнения заданий в методической разработке вам необходимо ознакомиться со списком литературы, который поможет при ответах на них. Подготовив всё необходимое для выполнения заданий (учебник, дидактический материал, лекции, ручку, карандаш), приступайте к работе.

Задания выполняются непосредственно в «Рабочей тетради», разборчиво, в соответствии с требованиями инструкции.

Выполнив задания темы, обратите внимание на критерии оценок, по которым преподаватель выставит вам ту или иную оценку. Не забывайте получить оценку преподавателя по каждой теме!

Преподаватель: Кислицына Ю.В.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК

ВВЕДЕНИЕ

В XIX веке в истории стерилизации произошел прорыв. Английский хирург Джозеф Листер доказал взаимосвязь между бактериями и инфекциями, возникающими в операционной. Пользуясь работами Николая Пирогова и Луи Пастера, а также результатами собственных исследований, в 1867 году Листер выдвигает гипотезу, согласно которой, раневая инфекция, в конечном счете являющаяся основной причиной высокой смертности после операций, возникает не в результате хирургического воздействия, но приносится извне — на руках врача, инструментах и при контакте с другими нестерильными предметами. Именно Листер впервые разработал обоснованные мероприятия по борьбе с хирургической инфекцией.

Метод состоял в наложении на рану трехслойной повязки с пропиткой из карболовой кислоты (фенол), распылении карболки в воздухе операционной, смазывании ею поверхности инструментов, рук и места операции на коже пациента. С повсеместным введением метода Листера смертность после операций резко снизилась. Это была первая значительная победа методов химической стерилизации.

В XIX веке хирурги начали использовать карболовый кислотный распылитель Листера

На основе опытов Листера компания Johnson&Johnson первая изготовила асептическую хирургическую повязку. Этой же компании принадлежит первенство в изготовлении стерилизационной системы, работающей по принципу сухого жара и давления пара. Однако это не был медицинский автоклав в традиционном понимании этого слова. Устройство представляло собой ящик, состоящий из двух отделений. В одном из них инструменты прожаривались на противнях, а в другом обрабатывались паром, который подавался под давлением из форсунок, расположенных сверху.

Компания Johnson & Johnson первой выпустила стерилизационную систему, работающую по принципу сухого жара и давления пара. Так выглядела комната термостерилизации на заводе самой компании в 1917 году

Цель:

1.Сформировать знания о понятии стерилизация, методах и режимах, области их применения.

2. Сформировать знания о контроле качества стерилизации.

3. Сформировать знания о принципах работы ЦСО.

В результате усвоения учебного материала студент должен:

- знать понятие стерилизация, методы и режимы, области их применения;

- знать об методах контроля качества стерилизации;

- принципы работы ЦСО.

Междисциплинарные и внутри дисциплинарные связи: с фармакологией, латинским языком, гигиеной.

ПОНЯТИЕ СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Стерилизация – это метод, обеспечивающий гибель в стерилизуемом материале вегетативных и споровых форм патогенных и непатогенных микроорганизмов.

Стерилизация является важнейшим звеном комплекса неспецифической профилактики ИСМП. Она не имеет специфических особенностей применительно к профилактике конкретных ИСМП, фактором передачи возбудителей которых служат нестерильные изделия медицинского назначения, но во всех случаях стерилизация является последним барьером, защищающим от таких инфекций.

ИСМП – любое клинически выраженное инфекционное заболевание, развившееся у пациента в результате оказания медицинской помощи во время госпитализации, в амбулаторно-клинических условиях или вне учреждения здравоохранения (на дому, в др. учреждениях), а также у персонала учреждения здравоохранения в силу осуществления профессиональной деятельности.

Изделия, подлежащие стерилизации, обрабатываются в несколько этапов: очистка, дезинфекция, предстерилизационная очистка, стерилизация. Действующий отраслевой стандарт (ОСТ 42-21-2-85) определяет методы, средства и режимы стерилизации и обязателен для всех лечебных учреждений, пользующихся изделиями медицинского назначения.

МЕТОДЫ И ВИДЫ СТЕРИЛИЗАЦИИ

Методы стерилизации:

- Термические (паровой, воздушный, глассперленовый).

- Химические (газовый, химические препараты).

- Радиационный.

- Плазменный и озоновый (группа химических средств).

- Термические методы:

А) При паровом виде стерилизующим агентом является водяной насыщенный пар под избыточным давлением (в автоклаве).

Достоинства: надежность, нетоксичность, дешевизна, обеспечивает стерильность всего изделия, его осуществляют при сравнительно невысокой температуре, изделия стерилизуют в упаковке, благодаря чему предупреждается опасность повторного обсеменения микроорганизмов

Недостатки: вызывает коррозию инструментов из нестойких металлов; пар, превращаясь в конденсат, увлажняет стерилизуемые изделия, тем самым ухудшая условия их хранения и увеличивая опасность повторного обсеменения микроорганизмами

Режимы:

- обычный: Т=132 С, р= 2 атм., время 20 минут (ватные шарики, шприцы, иглы, пеленки, пинцеты, изделия из коррозионностойкого металла);

- щадящий: Т=120 С, р=1,1 атм., время 45 мин (катетеры, зонды, перчатки).

Изделия, размещают в стерилизационных коробках (биксах), в крафт-пакетах, в 2 слойной мягкой бязевой упаковке.

Контроль качества стерилизации: проверяют с помощью индикаторов, которые при данном режиме меняет окраску.

Сроки стерильности:

- бикс без фильтра (КС или Шиммельбуша): невскрытый 3 суток, вскрытый 6 часов;

- бикс с фильтром (КФ), крафт-пакет (на липкой ленте): невскрытый 20 суток, вскрытый 6 часов;

- крафт-пакет (со скрепкой), 2-х слойная мягкая бязевая упаковка невскрытые 3 суток

Способы укладки биксов:

видовая укладка – материалы или инструменты одного вида.

Целевая укладка – материалы или инструменты для одной операции или процедуры.

Универсальная укладка – все необходимое для накрывания стерильного стола или для работы в течение дня в процедурном кабинете.

Б) При воздушном виде стерилизующий агент сухой горячий воздух.

Достоинства: не происходит увлажнения упаковки и изделия, и связанного с этим уменьшения срока стерильности, а также коррозии металлов

Недостатки: медленное и неравномерное прогревание стерилизуемых изделий; использование более высоких температур; невозможно использовать для стерилизации изделий из резины, полимеров; неосуществимость использовать все имеющиеся упаковочные материалы.

Стерилизуют хирургические, гинекологические, стоматологические инструменты, детали приборов и аппаратов из коррозионно-нестойких материалов, шприцы с пометкой 200, иглы, которые размещают в лотках (открытая емкость), крафт-пакетах.

Когда проводят стерилизацию без упаковки, помещают инструменты в лоток или раскладывают их на решетке в один слой, на расстоянии 2-3 см друг от друга. Инструменты, простерилизованные без упаковки, хранению не подлежат, их выкладывают на стерильный стол и используют в течение 6 часов. Хранение простерилизованных инструментов в сухожаровых шкафах более 3 часов не допускается.

Камера-стол «Стека», «Ультра-лайт», «Панмед-1», полка «Ультка-виол» для хранения стерильного инструментария, позволяют сохранить стерильными инструменты, простерилизованные открытым способом, до 7 суток. Принцип работы таких установок основан на бактерицидном действии ультрафиолетового излучения.

Эффект стерилизации достигается при равномерном распределении горячего воздуха, поэтому беспорядочная загрузка стерилизаторов не допускается.

Режимы:

- обычный: Т=180 С, время 60 мин;

- щадящий: Т=160 с, время 150 мин.

Контроль качества стерилизации

В воздушном стерилизаторе используют бактериологический метод (биотест – объект из определенного материала, обсемененный тест-микроорганизмами: B. Licheniformis) и химическими термовремеными индикаторами (сахароза).

В) Глассперленовый

Используют для стерилизации цельнометаллического стоматологического инструментария, который погружают в среду стеклянных шариков нагретых до Т = 190-250 С, время обработки по инструкции.

2.Химический метод

А) химическими препаратами

Преимущества: щадящий температурный режим; возможность проводить стерилизацию децентрализовано.

Недостатки: длительная экспозиция (несколько часов); необходимость отмыва стерильной водой от стерилянтов в 2-3 порциях по 5 минут в каждой; короткий срок хранения стерильных изделий; трудности, связанные с контролем эффективности стерилизации.

Изделия из термолабильных материалов, снабженных оптическими устройствами, из полимеров, резины, стекла, коррозионно-стойких металлов. Проводят в процедурной и перевязочной. Изделия высушивают стерильными салфетками и выкладывают в стерильные емкости, покрытые стерильной пеленкой.

Химические растворы:

1) 6% перекись водорода: 18 ͦС – 360 мин; 50 ͦС – 180 мин.

2) Глутарал: 21 ͦ С – 240 мин.;

3) Лизоформин – 3000 8%: 40-50 ͦС – 60 мин. (однократно);

4) Анолит 0,02%: 18 ͦС – 60-180 мин.;

5) НУ-Сайдекс 0,35%: 40-50 ͦС – 10 мин. (24 часа).

Полное погружения изделия в раствор, после чего изделие промывают стерильной водой.

Б) Газовый вид проводят при 18-80 С, изделия стерилизуют в упаковках.

При газовой стерилизации используют этилен-оксид и его смеси, пары 40% спиртового раствора формалина, формальдегид, испаряющийся из формалина.

Достоинства: в газообразном состоянии этилен-оксид не вызывает коррозии металлов, не портит изделия из пластмасс. Он является сильным бактерицидным, вирулицидным и спороцидным средством. Газ хорошо проникает в обрабатываемый материал.

Недостаток этилен-оксида – его токсичность для персонала и взрывоопасность при нарушении техники безопасности. Процесс стерилизации имеет продолжительный цикл, поэтому редко используется в МО.

3. Радиационный вид стерилизации для изделий из термолабильных материалов. Стерилизующий агент: ионизирующие гамма- и бета-излучения. Это основной метод промышленной стерилизации. Его применяют предприятия, выпускающие стерильные изделия однократного применения. Используют упаковку из бумаги и полиэтилена. Срок годности указывают на упаковке (сохраняется годами).

4. Плазменная стерилизация основана на действии плазмы перекиси водорода. Под действием электромагнитного излучения в аппарате создается биоцидная среда. При отключении электромагнитного поля свободные радикалы преобразуются в молекулы воды и кислорода. Поэтому токсичных отходов не образуется. Режим стерилизации 46-50ºС за 28/54/72 минуты. Ограничение в отношении стерилизации изделий, имеющих в составе целлюлозу и каучук.

Озоновая стерилизация происходит озоново-воздушной смесью. Но при контакте с озоном из-за его высокой окислительной способности могут повреждаться изделия из стали, меди, резины и других материалов. Озон токсичен для персонала. Широкого применения этот метод пока не нашел.

ЦСО – ЦЕНТРАЛЬНОЕ СТРЕРИЛИЗАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Ответственным за организацию работы ЦСО является главный врач МО.

Цели работы ЦСО:

- Предупреждение ИСМП, и прежде всего с парентеральным механизмом передачи (вирусные гепатиты В и С, СПИД и др.).

- Сосредоточение обработки ИМН, подлежащих стерилизации (применение надежных способов ПО и стерилизации, контроль за ними, механизация трудоемких операций по ПО инструментов, шприцев и игл, по загрузке и выгрузке стерилизаторов большого объема).

- Повышение культуры качества медицинского обслуживания, высвобождение дополнительного времени у обслуживающего персонала для работы с больными и снижения боя шприцев.

Задачи работы ЦСО:

- Обеспечение ЛПУ стерильными изделиями медицинского назначения – хирургическими инструментами, шприцами, иглами, катетерами, зондами, хирургическими перчатками, микропипетками, перевязочным и шовным материалом, бельем и др.

- Внедрение в практику современных методов предстерилизационной очистки и стерилизации.

Функции ЦСО:

- прием и хранение до обработки использованных в отделениях нестерильных изделий, подготовленных к стерилизации материалов;

- разборка, бракераж, учет и замена битых и неисправных изделий;

- предстерилизационная очистка (мытье, сушка);

- комплектование, упаковка, укладка в стерилизационные коробки или упаковка многоразового или одноразового применения;

- стерилизация изделий;

- контроль качества ПО, стерилизация изделий и регистрация:

- результатов учета качества ПО изделий от крови и ПАВ (поверхностно активных веществ);

- результатов контроля работы стерилизаторов;

- результатов исследований на стерильность;

- ведение документации и строгий учет приема и выдачи изделий с указанием названия, количества, размеров шприцев, игл и др., а также остатков за отделением;

- выдача стерильных изделий отделениям больницы (поликлиники);

- мелкий ремонт и заточка инструментов;

- инструктаж медицинского персонала отделений о правилах предварительной обработки ИМН перед отправкой их в ЦСО, о правилах комплектования и укладки в стерилизационные коробки на местах.

Документация в ЦСО:

- журнал приема и выдачи шприцев, инструментария, материалов;

- журнал регистрации работы стерилизатора (парового или воздушного);

- журнал бактериологического контроля стерильности;

- журнал учета качества предстериализационной обработки.

Устройство ЦСО:

- нестерильный блок (приемная, моечная, упаковочная);

- стерильный блок (аппаратное отделение, отделение выдачи стерильного материала).

КОНТРОЛЬНЫЙ БЛОК

Инструкция к заданиям 1-12: выберите один правильный ответ.

1. Полное уничтожение микроорганизмов, их споровых форм называется 
а) дезинфекцией 
б) стерилизацией 
в) дезинсекцией 
г) дератизацией 
2. Аппарат, применяемый для стерилизации перевязочного материала 
а) термостат 
б) автоклав 
в) сухожаровой шкаф 
г) паровой стерилизатор 
3. Изделия медицинского назначения, не содержащие жизнеспособных микроорганизмов и спор, считаются
а) чистыми
б) продезинфицированными
в) стерильными
г) одноразовыми
4. Режим паровой стерилизации
а) 120ºС, 45 минут
б) 140ºС, 15 минут
в) 160ºС, 150 минут
г) 180ºС, 30 минут
5. Химическими растворами не стерилизуют
а) металлические инструменты
б) эндоскопическое оборудование
в) термолабильные инструменты
г) текстиль

6. Для стерилизации инструментов применяют перекись водорода … концентрации

а) 6%

б) 4%

в) 3%

г) 1%

7. Время стерилизации инструментария в сухожаровом шкафу при температуре 180ºС в минутах

а) 20

б) 30

в) 40

г) 60
8. Для химической стерилизации используют раствор

а) 0,05% анолита

б) 0,2% сульфохлорантина Д

в) 3% перекиси водорода

г) 70% этилового спирта

9. Время стерилизации белья в паровом стерилизаторе, в минутах

а) 40

б) 30

в) 20

г) 10

10. Режим стерилизации изделий из стекла и металла в воздушном стерилизаторе

а) 1,1 атм — 120ºС — 45 минут

б) 2 атм — 132ºС — 20 минут

в) 160ºС — 120 минут

г) 180ºС — 60 минут

11. Режим стерилизации изделий из стекла и металла при автоклавировании

а) 1,1 атм — 120ºС — 45 минут

б) 2 атм — 132ºС — 20 минут

в) 160ºС — 120 минут

г) 180ºС — 60 минут

12. Метод стерилизации для резиновых катетеров

а) воздушный

б) паровой

в) химический

г) радиационный

Инструкция к заданиям 13-15: установите соответствие.

13. Режимы стерилизации

| Режим | Стерилизация |
| --- | --- |
| А. 180ºС — 60 мин | 1. воздушная |
| Б. 160ºС — 60 мин | 2. паровая (щадящий режим) |
| В. 160ºС — 150 мин | 3. паровая (основной режим) |
| Г. 1,1 атм — 132 ºС — 20 мин |  |
| Д. 2,0 атм — 132 ºС — 20 мин |  |
| Е. 1,1 атм — 120 ºС — 45 мин |  |

__________________________________________________________

14. Виды стерилизации

| Вид стерилизации | Изделия |
| --- | --- |
| А. паровой | 1. инструментарий |
| Б. воздушный | 2. перевязочный материал |
|  | 3. желудочные зонды |
|  | 4. перчатки |
|  | 5. белье |

_______________________________________________________________

15. Режимы предметов подвергающихся стерилизации

| Основной режим паровой стерилизации | Предметы, подвергающиеся стерилизации | Щадящий режим паровой стерилизации |
| --- | --- | --- |
| 132ºС; 2 атм.; 20 мин Ответ: | 1. Тонкая резина | 120ºС; 1,1 атм.; 45 мин Ответ: |
|  | 2. Стекло |  |
|  | 3. Изделия из коррозионно-устойчивого металла |  |
|  | 4. Перевязочный материал |  |
|  | 5. Изделия из латекса |  |

16. Заполните пустые графы таблицы

| Метод стерилизации | Способ стерилизации | Режим стерилизации | Вид упаковки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сухожаровой шкаф |  |  |
| Паровой |  |  |  |
|  | Автоклавирование |  | Бязь (резиновые катетеры) |

Инструкция к заданиям с 17-20*: прочитайте задачи и ответьте на вопросы.

17. При проведении воздушной стерилизации медицинская сестра упаковала пинцеты в крафт пакеты. Режим стерилизации: 150 С – 160 минут. В качестве контроля используется индикатор Стеритест-П-120/45-02.

Допущены ли ошибки в работе медицинской сестры?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

18. Медицинская сестра проводит стерилизацию металлических шпателей в сухожаровом шкафу в открытой емкости (лотках). Режим стерилизации: 160 °С – 60 минут.

Правильно ли проводится стерилизация?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

19. Медицинская сестра операционного отделения отправила в ЦСО (автоклав) медицинский инструментарий для стерилизации в открытых лотках. Медицинская сестра ЦСО отказалась принять этот инструментарий.

Как вы расцениваете тактику медицинской сестры ЦСО?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

20. Медицинская сестра гастроэнтерологического отделения после проведения манипуляции, промыла желудочный зонд под проточной водой, а затем прокипятила в дистиллированной воде в течение 45 минут.

Объясните возможность использования этого зонда для других процедур.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Критерии оценки:

«Отлично» - все задания выполнены в полном объеме, своевременно, без ошибок.

«Хорошо» - все задания выполнены в полном объеме, своевременно, при выполнении заданий допущены неточности.

«Удовлетворительно» - в заданиях допущены неточности, своевременно, задание со звездочкой не выполнено или выполнено не в полном объеме; задание со звездочкой выполнено в полном объеме, своевременно, а в остальных заданиях допущены грубые ошибки.

«Неудовлетворительно» - задания выполнены с грубыми нарушениями, несвоевременно, задание со звездочкой выполнено с грубыми нарушениями или не выполнено.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Двойников С.И. Основы сестринского дела. Издательский центр «Академия» Москва 2009г.

- Кулешова Л.И., Пустоветова Е.В. «Основы сестринского дела: теория и практика в 2 частях часть 2.Издательство «Феникс» Ростов-на Дону 2008г.

- Кулешова Л.И., Пустоветова Е.В. Основы сестринского дела курс лекций сестринские технологии. Издательство «Феникс» Ростов-на Дону 2013г.

- Мухина С.А., Тарновская И.Н. Практическое руководство к предмету «Основы сестринского дела». Издательство «Родник» Москва 1998г.

- Яромич И.В. Сестринское дело. Издательство «Оникс» Москва 2010г.

6. Приказ об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (с изменениями на 10 июня 2016 года). [Электронный ресурс]. – Режим доступа к изд.: http://docs.cntd.ru/document/902217205.

7. ОСТ 42-21-2-85. Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства, режимы. [Электронный ресурс]. – Режим доступа к изд.:  http://standartgost.ru/g/ОСТ_42-21-2-85.