## Slide 1: модульный урок «Термометры расширения, манометрические термометры»
«Скажи мне – и я забуду. Покажи мне – и я запомню.
Дай мне действовать самому – и я научусь»
Конфуций
(около 551 -479 лет до н.э.,
древнекитайский мыслитель)

## Slide 2: Ответы к УЭ1 Критерии оценки: каждый правильный ответ на вопрос – 1 балл
1. Температура - это степень нагретости тела.
Степень нагретости зависит от скорости движения его молекул.
Нет эталона скорости молекулы (т.к. нельзя за молекулой погнаться с секундомером), поэтому температура измеряется косвенным путем.
2. Температура вещества измеряется при соприкосновении его с другим веществом, у которого меняются свойства. А мы следим за изменением свойств второго вещества и определяем по шкале температуру первого.
3. Чувствительный элемент- Измерительный механизм- Отсчетное устройство- Оператор
4. Диапазон измерения, цена деления, класс точности, инерционность, чувствительность.
5. Цена деления шкалы - это расстояние между ближайшими штрихами на шкале (выраженное, например, в ˚С).

## Slide 3: УЭ2 монтаж жидкостных термометров

## Slide 4: Ответы к УЭ2 Критерии оценки: каждый правильный ответ на вопрос – 1 балл
1. Гильза защищает погружную часть термометра от:
неблагоприятного воздействия среды,
скорости потока,
давления среды.
Благодаря гильзе можно заменить прибор, не останавливая техпроцесс.
2. Гильза погружается в трубопровод до середины потока, т.к. именно там реальная температура среды, ближе к стенкам происходит охлаждение.

## Slide 5: Ответы к УЭ4 Критерии оценки: каждый правильный ответ на вопрос – 1 балл

## Slide 6: Ответы к УЭ4
3. Точность жидкостного термометра зависит от
- размера резервуара (должен быть больше),
- диаметра капиллярной трубки (должен быть меньше)
-точности крепления вложенной шкалы (лучше палочный).
4. Рутный точнее жидкостного так как ртуть не смачивает стекло и диаметр капилляра можно сделать меньше, а значит точность больше.
5. Жидкостный термометр точнее механического,
т.к. в жидкостном молекулы более подвижны, чем в механическом (там- в основе твердое тело), поэтому они быстрее и точнее реагируют на изменение температуры.
6. Для увеличения чувствительности биметаллического термометра нужно удлинить измерительную пластину.
Технологически, для уменьшения габарита прибора её сворачивают в спираль или винт (см. приборы).
7. Выбор термометра расширения:
для измерения температуры воздуха за окном
биметаллический
- питательной воды котла - ртутный.
- температуры сжиженного природного газа - спиртовой.

## Slide 7: Маркировка термометров расширения
Жидкостные термометры:
ТТП 6 2 260/110
ТТ – термометр технический ртутный
ТТЖ - термометр технический спиртовой
П или У –прямой или угловой.
ТТП - ? ТТЖУ-?
6- диапазон температур (таблица)
2°С – цена деления
260/100 габаритные размеры в мм.
Биметаллические термометры:
ТБ1(0-200)-1,5-80-10-М20
1,5 - класс точности
80мм - длина термобаллона
10 мм – диаметр термобаллона
М20 – резьба штуцера.

## Slide 8: Ответы к УЭ5 Критерии оценки: каждый правильный ответ на вопрос – 1 балл
1. Из марки термометра можно узнать:
-диапазон измерений,
-цену деления,
-класс точности
2. В марке указывают габаритные размеры прибора.
В жидкостных - размеры верхней и нижней частей
- для определения диаметра трубопровода (нижняя),
для определения свободного места сверху (верхняя) и подбора оправы
В биметаллических:
- длина погружения термобаллона - для определения диаметра трубопровода
- диаметр термобаллона, резьба на термобаллоне - для изготовления бобышки

## Slide 9: Ответы к УЭ5 Критерии оценки: каждый правильный ответ на вопрос – 1 балл
Вариант 1
Задание №1:
термометр технический прямой, ртутный,
диапазон №2 (-35 до +50˚С)
цена деления 1˚С,
верхняя часть- 230 мм,
нижняя -163 мм.
Нельзя, т.к. в системе отопления +95˚С.
Задание №2:
Dу= 300 мм,
длина гильзы 160 мм,
гильза перпендикулярна оси трубы.
Задание №3.
Т.к. на входе в теплопункт могут быть температуры 130˚С или 150˚С,
то возможно выбрать:
-ртутный термометр ТТП диапазона №5 (0-160˚С)
-жидкостный термометр ТТЖ диапазона №6 (0-200˚С)
Вариант 2
Задание №1:
термометр технический прямой, жидкостный,
диапазон №4 (-35 до +50˚С),
цена деления 0,5˚С,
верхняя часть- 230 мм,
нижняя - 66 мм.
Можно, т.к. в системе ГВС +60˚С.
Задание №2:
Dу= 125 мм,
длина гильзы 60 мм,
гильза с наклоном 45˚ к оси трубы, навстречу потоку.
Задание №3.
Т.к. в бассейне могут быть температуры 15˚С - 35˚С, то
-жидкостный термометр в гильзе ТТМКУ диапазона №2 (-35…+50˚С)
-биметаллический термометр ТБ-1 диапазона (0-60˚С)

## Slide 10: Ответы к УЭ5 Критерии оценки: каждый правильный ответ на вопрос – 1 балл
Вариант 3
Задание №1:
термометр технический угловой, ртутный,
диапазон №9 (-0 до +400˚С),
цена деления 5˚С,
верхняя часть- 260 мм,
нижняя -201 мм.
Нельзя, т.к. в системе его диапазон выше
-50˚С.
Задание №2:
Dу= 400 мм,
длина гильзы 200 мм,
гильза перпендикулярно оси трубы.
Задание №3.
Т.к. на выходе из топки могут быть
температуры 300˚С выше, то возможно выбрать:
-ртутный термометр ТТУ диапазона №5
(0-450˚С)

## Slide 11: Ответы к УЭ7 Критерии оценки: каждый правильный ответ на вопрос – 1 балл
Чем манометрическая пружина похожа на обычную и чем отличается от неё?
Общее: обе пружины обладают упругостью, т.е. после приложения силы пружина растягивается, а после снятия пружина сжимается.
Отличаются: обычная пружина полностью из проволоки, а манометрическая-это пустотелая трубка овального сечения.

## Slide 12: Ответы к УЭ7 Критерии оценки: каждый правильный ответ на вопрос – 1 балл
2. Капилляр жидкостного манометрического термометра не желательно делать больше 10 метров, т.к. жидкость в длинном капилляре остывает, и давление внутри системы уменьшается, стрелка отклонится на меньшую величину.
3. Для увеличения точности манометрического термометра нужно вместо 1 витка сделать несколько витков.

## Slide 13: Ключ к Тестовому заданию (УЭ 8) Критерии оценки: каждый правильный ответ на вопрос – 1 балл

## Slide 14: Спасибо за вашу самостоятельную работу на уроке!