ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж»

Инструкционно-технологическая карта ЛР № 1,2.

МДК 01.01. Р.1. Методики проведения зоогигиенических мероприятий

Тема: Проведение контроля микроклимата животноводческих помещений

Цель занятия: формирование умений проводить измерения основных параметров микроклимата с помощью измерительных приборов, анализировать результаты измерений;

Место проведения: уч. аудитория

Время выполнения:   180 мин.

Материалы и оборудование: приборы для контроля показателей микроклимата, тетради;

Литература: Практикум по зоогигиене/ под ред. А.Ф. Кузнецова, 1999.

З А Д А Н И Я:

1. Ознакомиться с приборами для определения температуры воздуха.

Методика выполнения:

Для измерения температуры воздуха применяют:

| РТУТНЫЕ Диапазон измерений от – 35 до +375о С | СПИРТОВЫЕ Менее точные, при 0оС спирт расширяется неравномерно | ТОЛУОЛОВЫЕ Диапазон измерений от – 95оС до + 110о С |
| --- | --- | --- |
| Максимальные При понижении температуры столбик ртути остается в капилляре | Минимальные При понижении температуры спирт сжимается и увлекает за собой указатель из-за поверхностного натяжения |  |

Другие термометры

| ЭЛЕКТРОТЕРМОМЕТР | ТЕРМОАНЕМОМЕТР | ТЕРМОГРАФ |
| --- | --- | --- |
| Состоит из микроамперметра и полупроводникового датчика. Используют для измерения температуры воздуха в помещениях, ограждающих конструкций (стен, потолков), подстилки. Типы ЭТП-М, ТЭМП-60,АМ-2М, ЭВМ-2. Диапазон измерения от -30 до 120оС | Используют для измерения скорости движения воздуха и направления воздушных потоков. Диапазон измерения от 10 до 60оС, скорости от 0 до 5 м/с, направления воздушных потоков от 0 до 360оС, тип ЭА-2А | Применяют для непрерывной регистрации изменений температуры воздуха. Бывают 2-ух типов: суточный (оборот барабана 26 час)и недельный (оборот барабана 176 час). Состоит из биметаллической пластинки, передаточного механизма, стрелки с пером, барабана с часовым механизмом; |

2. Правила измерения температуры.

Температуру воздуха в помещениях измеряют в разное время суток в 2-3-х точках по вертикали (на уровне лежания, стояния животных и на высоте роста обслуживающего персонала).

| А) взрослый крупный рогатый скот, молодняк старшего возраста и лошади | 0,6 и 1,5 м |
| --- | --- |
| Б) помещения для телят | 0,3 0,7 1,5 м |
| В) помещения для молодняка свиней и овец | 0,2 0,4 1,5 м |
| Г) помещения для взрослых свиней и овец | 0,4 0,7 1,5 м |
| Д) в птичниках | При напольном содержании 0,3 1,5 м, при клеточном содержании – на высоте каждого яруса; |

Точки измерения: середина помещения и два угла по диагонали на расстоянии 1м от продольных стен и 3м от торцовых. Термометр или термограф располагают так, чтобы на него не действовали прямые солнечные лучи, тепло от нагревательных установок и приборов, охлаждение от окон и вентиляционных каналов, если этого не требуют условия наблюдения, а термографы изолируют от животных.

Продолжительность измерения в каждой точке должна быть не менее 10 мин. с момента установки термометра.

Показания термометра надо отсчитывать так, чтобы глаз  наблюдателя был на уровне мениска или спирта в капилляре. Наблюдатель должен находиться возможно дальше от него.

3. Ознакомиться с приборами для определения влажности воздуха.

| ПСИХРОМЕТРЫ |  | ГИГРОМЕТРЫ |  | ГИГРОГРАФЫ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статический | Динамический (аспирационный) | Тип МВ-1 | Тип М-58 | Тип М-21 (метеорологически) |
| Состоит из 2-ух одинаковых термометров, укрепленных на штативе. Резервуар одного термометра обернут батистом и погружен в трубку-пробирку; Типы: ПБУ-1, ВИТ-1 | Состоит из 2-ух термометров, аспирационного вентилятора, который просасывает воздух через гильзу в общий воздухопровод с постоянной скоростью 4 м/сек | Состоит из металлической рамки в которой натянут обезжиренный волос. К оси блока прикреплена стрелка, которая передвигается по шкале в зависимости от удлинения или укорочения волоса. Верхний ряд шкалы обозначает относительную влажность в % | Представляет собой металлический корпус со шкалой с делениями в % относительной влажности воздуха | Применяют для непрерывной записи изменения относительной влажности воздуха от 30 до 100% при температуре -33о С до +45о С. Два типа приборов: суточные и недельные, с продолжительностью оборота барабана часового механизма 26 и 176 час. Прибор состоит из датчика с пучком обезжиренн человеческих волос, передаточного механизма, стрелки с пером, барабана с часовым мехнизмом и корпуса |

Правила работы со статическим психрометром:

А) сухой и влажный термометры должны в сухом состоянии показывать одинаковую температуру;

Б) резервуары обоих термометров в момент измерения должны находиться на одной высоте и на расстоянии  не менее 4-5 см друг от друга;

В) батист, которым обернут шарик влажного термометра, должен покрывать его в полтора слоя;

Г) для наполнения трубки-пробирки пользоваться дистиллированной водой;

Д) измерение относительной влажности возможно при температуре до – 5оС. Продолжительность измерения 10-15 мин.

Правила работы с аспирационным психрометром:

А) для смачивания ткани влажного термометра применяют резиновую грушу с пипеткой. С помощью груши заполняют пипетку водой на 2/3 ее длины. Пипетку вводят  в гильзу влажного термометра и смачивают обертку резервуара. Пипетку поднимают так, чтобы по ее стенкам стекала лишняя вода с конца батиста (обертки).

Б) приводят в движение вентилятор прибора путем завода пружины;

В) показания термометра отсчитывают летом через 4-5 мин., а зимой – через 15 мин. после начала работы вентилятора. В последнем случае пружинный завод приходится заводить дважды.

Для быстрого вычисления относительной влажности воздуха с помощью психрометров пользуются таблицей. В верхней графе приведена разность показаний сухого и влажного термометров, а в вертикальной графе – показания влажного термометра. На пересечении этих граф находятся цифры, соответствующие величине относительной влажности исследуемого воздуха.

Например: Показания влажного термометра +8о С, а показания сухого термометра + 11оС, следовательно разность показаний = 3оС. На пересечении показаний +8оС  и 3оС будет находиться искомая относительная влажность воздуха, равная 63%.

3а) Произвести измерения температуры и относительной влажности воздуха в аудитории.

Записать в тетрадь результаты.

3б) Выписать  нормативные показатели температуры в относительной влажности воздуха помещений для содержания разных видов сельскохозяйственных животных. (раздаточный материал)

4.Определение вредных газов в воздухе.

Определение аммиака, сероводорода и углекислого газа с помощью универсального газоанализатора УГ – 2. (рис. далее)

Основная часть воздухозаборного устройства прибора УГ-2 – резиновый сильфон с расположенной внутри корпуса сжатой пружиной.

Порядок работы:

А) определить нужный объем просасываемого воздуха (для СО2 =400мл, дляNH3 = 200 мл, для Н2 S =300 мл);

Б) сжать сильфон штоком;

В) подсоединить индикаторную трубочку;

Г) прососать воздух через индикаторную трубочку;

Д) изменение цвета индикатора сравнить со специальными шкалами. Длина окрашенного столбика индикаторного порошка пропорциональна концентрации анализируемого газа (мг/м3 );

Е) установить содержание вредных газов в воздухе;

Сдать зачет преподавателю.

Ответить на вопросы:

1.Как влияет влажность воздуха на теплообмен в организме животного?

2. Как влияет движение воздуха на теплообмен в организме животного?

3. При каких  воздействиях климатических факторов у сельскохозяйственных животных возникает тепловой удар?

4.Какие заболевания животных распространяются посредством капельной и пылевой инфекции? Меры профилактики.

5.Какое влияние на организм оказывает углекислота, аммиак, сероводород? Каковы нормативы их ПДК?

6.Каковы источники накопления избыточной влаги в воздухе помещений для животных?